## Material
PROCESSO: SEI-080002/003496/2025
INSTITUIÇÃO: |  |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
CNPJ: | [6 empty] | IE:
END: | [6 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [6 empty] | CEP:
FONE: | [6 empty] | FAX:
E-MAIL: | [6 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS
| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
| 1 | Código do Item: 6525.035.0019 (ID - 191587) | ARCO CIRURGICO,COMPOSICAO: ARCO CIRURGICO MOVEL COM INTENSIFICADOR DE IMAGENS, APLICACAO: PROCEDIMENTOS CIRURGICOS GERAIS, CARACTERISTICA MECANICA: ARCO MOVIMENTO ORBITAL , MOVIMENTO ROTACIONAL, CONEXAO ELETRICA: BIVOLT, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INTENSIFICADOR DE IMAGEM, CAMERA DE VIDEO TIPO CCD DE ALTA RESOLUCAO, ANODO FIXO, PROCESSADOR DE NO MINIMO 12 BIT, DICOM 3.0, ACESSORIOS: DOIS MONITORES 18``, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6525.035.0019 DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Equipamento para cirurgia Vascular, Ortopédica, Implante de marca-passo, cirurgia geral e cirurgia cardíaca. Equipamento composto por arco C montado sobre rodízios, gerador de raios X, tubo de raios X, colimador, unidade de comando, intensificador de imagem e sistema para visualização da imagem.Gabinete construído em material resistente a oxidação e corrosão. Sistema de imagens: Retenção da última imagem fluoroscópica. Armazenamento mínimo de 100.000 imagens. 2 monitores de alta resolução de no mínimo 18" tipo LCD, 1 para imagem congelada e 1 para imagem em tempo real. Teclado alfanumérico para identificação e anotação de textos sobre as imagens do paciente. Subtração digital e roadmap. DICOM (Print e Store). Interfaces de comunicação para conexão com equipamentos externos, rede PACs; Processamento de imagem: Inversão de imagens, redução de ruídos, medidas de distâncias e ângulos, realce de bordas e contrastes, otimização de imagem distorcidas devido a objetos de meta no campo visual, rotação de imagens sem raio X, zoom 2x e roam, Medições e cálculos vasculares; Subtração de imagens em tempo real (DSA); CO2 como meio de contraste; Roadmapping (técnica de seguimento); Ajustes de brilho e contraste das imagens; Armazenamento máscara de subtração; Remascaramento; Apresentação de opacificação de pico; Armazenamento e visualização de cineloop digital: ≥ 25 quadros por segundo; Pixel shift; Landmarking; Texto; Redução da dose de irradiação; Relatório de dose de irradiação, com a exibição do tempo de exposição e da dose acumulada; Arco em C: Distância do Tubo de raios-x ao Detector digital de imagem: mín 98 cm; Profundidade de imersão: mín 67 cm; Espaço livre: mín 78 cm; Realizar os seguintes movimentos: Deslocamento vertical motorizado: mín 42 cm; Deslocamento horizontal: mín 20 cm; Rotação orbital: mín 140°; Rotação pivotante (angulação): mín 400°; Freios eletromagnéticos e/ou mecânicos para os movimentos acima; Cabo disparador; Monitor de LCD no Arco C, para o operador visualizar imagens e/ou ajustar parâmetros; Gerador de Raios-x: Altafreqüência; Controlado por microprocessador; Potência nominal de 20 kW; Corrente de saída de 60 mA, em fluoroscopia pulsada; Tensão de saída de 120 kV, em fluoroscopia pulsada; Tubo de raios-x: anodo giratório. Deve possuir modo de fluoroscopia pulsada. Deve possuir radiografia digital, taxa de transferência: mínimo de 6 quadros /segundo para armazenamento em HD. Deve possuir redutor de ruído e retenção de imagens. Intensificador de imagem com no mínimo 3 campos, sendo o maior de no mínimo 9 polegadas. No mínimo dois monitores de no mínimo 18". Deve realizar subtração digital de imagens em tempo real. Deve realizar processamento digital da imagem para estudos vasculares (Zoom e Road Mapping). Tensão Nominal de 120kV; Filtração total de 3.0mmAl; Capacidade térmica de 300 kHU; Dissipação térmica de 70.000 HU/min; Foco duplo sendo o fino de no máximo 0,3 mm e grosso de no máximo 0,6 mm para cirurgia cardiovascular, arteriografia periférica, carótida e cerebral, cirurgia abdominal, procedimentos neurocirúrgicos, ortopédicos e torácicos. Colimador: Ajuste automático e manual; Circular tipo íris. Deve Possuir vídeo printer para registro de imagens em papel térmico. Gravador de CD ou DVD. Teclado alfanumérico com caracteres especiais. Conexão USB. Deve exportar imagens no formato BMP ou JPEG. Deve possuir conexão DICOM. Deve ser montado sobre rodízios com sistema de frenagem e direcionamento no arco c e sistema de imagem, além da pintura eletrostática anticorrosiva. Detector Digital de Painel Plano (FPD): Dimensões da área útil de 25 cm x 25 cm; Resolução de 1500 × 1500 pixels; Dispositivo de mira a laser para centralização do feixe principal de raios-x no paciente; Parâmetros ajustáveis pelo operador: De 40 a 120 kV; De 1,5 a 200 mA; Seleção dos tamanhos do campo do Detector Digital de Imagem; Alimentação Tensão de Alimentação: Compatível 220V; Frequência: 60Hz.; Corrente nominal: ≤20A; Acessórios: Capas esterilizáveis com presilhas de fixação para tubo e intensificador de imagens. Dispositivo para trava de rodízios tanto do arco C como do carro móvel. Deve acompanhar o equipamento. Software cardiovascular. Modo de subtração de fluoroscopia para exibição de vasos (angiografia com subtração digital). Aquisição de imagens em modo de rastreamento (para opacificação máxima da vasculatura). Software para processamento de imagem. Contraste, brilho, reversão de imagem, inversão de imagens, ampliação, realce de bordas, redução de ruídos, subtração, adição de texto e realização de cálculos de distâncias em 2D. Vídeo printer. Gravador CD/DVD. Fantoma. Deverão acompanhar todos os materiais, cabos, componentes e acessórios necessários à perfeita instalação e operação do equipamento configurado nessa especificação. Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao perfeito funcionamento do equipamento. Exigências Técnicas e Normativas: Registro na ANVISA. Garantia: mínima de 2 anos, a partir da data de instalação, para todos os itens (componentes, parte, peças e acessórios, incluindo mão de obra). |  | UND | 2055
TOTAL:
INSTRUÇÕES
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. PRAZO DE ENTREGA: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE ATE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: HEGV- ENDEREÇO: AV. LOBO JÚNIOR, 2293 - PENHA CIRCULAR, RIO DE JANEIRO.
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.